成都市新都区妇幼保健院

彩超技术服务比选项目

比选文件

2021年4月29日

第一章 比选公告

1、项目概况

1.1比选人：成都市新都区妇幼保健院

1.2项目名称：成都市新都区妇幼保健院彩超技术服务比选项目

1.3项目地址：成都市新都区新都大道309号

1.3比选最高限价：3.3万元/月

2、比选人需知

2.1比选人应遵守中国有关法律、法规，在中国境内具有相关资质的独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，且没有违法经营记录

2.2本次比选不接受联合体参加，中标后不允许转包、分包

3、比选文件组成

3.1营业执照副本、税务登记证和企业组织机构代码证的复印件（提供三证合一的忽略此选项）并加盖公章；

3.2法定代表人的授权委托书并加盖公章（详见比选文件附件1）

3.3法定代表人身份证复印件并加盖公章

3.4经办人身份证复印件并加盖公章

3.5无行贿犯罪记录承诺书并加盖公章（详见比选文件附件2）

3.6具有良好的商业信誉和健全的财务制度证明材料

3.7比选单位的报价单并加盖公章（详见比选文件附件3）

3.8 技术参数响应文件

注：相关比选文件须按以上顺序装订成册，文件份数：一式贰份（壹份正本、壹份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，比选文件必须密封并在密封口加盖公章，否则视为无效

4、报名及投标文件的递交

4.1报名及比选文件递交的截止时间：2021年5月8 日17:30

4.2比选文件递交地点：成都市新都区新都大道309号运营管理科

4.3联系人：张老师  联系电话：028—64626150 13550273072

4.4逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理

5、开标时间及地点

5.1开标时间：另行通知

5.2开标地点：成都市新都区新都大道309号9楼会议室

6、公告发布媒介

本招标公告仅在成都市新都区妇幼保健院官网发布。

- 比选方法

1、资格审查（满足以下条件为合格）

1.1在中国境内具有相关资质的独立法人资格，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，且没有违法经营记录。

1.2比选申请人的单位、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

2、比较与排名

2.1经资格审查通过的比选申请人，由比选评审小组按照以下的评审方法和标准对其提交的参选文件进行分析与比较。

2.2评委按照以下综合评分明细表（附表）的要求，对每个比选申请人提交的参选文件的每项评分因素进行逐项评价、打分，然后汇总每个比选申请人的总得分。

2.3将所有评委对比选申请人给出的总得分的平均值按由高到低顺序排列，排出前三名。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。

附表——综合评分明细表（分值保留两位小数）

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以最低报价为基准价，其价格为满分。其他比选申请人的价格得分按下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）*30%*100 |  |
| 2 | 技术参数50% | 50分 | 技术指标和配置等于或优于比选文件要求的得50分，标注“★”的重要参数有负偏离的，一项扣5分，与招标文件其他一般参数有负偏离的，一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 服务 17% | 17分 | - 四川省设有厂家分公司或办事处，厂家售后工程师5人以上（提供四川省当地社保证明）得15分。1-5人得1分，没有不得分。 - 提供厂家针对本项目盖厂家鲜章的服务承诺书，保证提供原厂服务得2分，未提供盖鲜章服务承诺书不得分。 |  |
| 4 | 信誉 2% | 2分 | 提供比选产品厂家质量管理体系认证证书得1分，未提供不得分。 提供比选产品厂家医疗器械质量管理体系认证证书得1分，未提供不得分。 | 提供认证证书复印件加盖供厂家鲜章。 |
| 5 | 比选文件的规范性 1% | 1分 | 比选文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5 分，直至该项分值扣完为止。 |  |

- 第三章  技术参数

一、彩超技术服务总体要求

- 1. 比选申请人提供1台彩超供比选人使用

- ★2. 所提供设备须为2021年3月份之后生产的全新产品

- ★3. 所提供设备首次上市日期在2018年8月份之后（提供国家市场监督管理局官网数据查询截图证明），以保证产品的先进性。

- 4. 比选申请人提供数据导入导出PACS的技术支持服务

- 5. 比选人按月向比选申请人支付技术服务费

- 6. 服务有效期：1年

二、所提供彩超设备的技术要求

1 主机技术要求：

- ★1.1 ≥21″（提供图片、彩页证明）逐行扫描高分辨率彩色液晶显示器，显示器类型须为宽屏显示器以方便双幅对比。

- ★1.2 ≥10″触摸屏

★1.3 360°全方位旋转显示器支持系统,可调关节≥4关节，显示器可上下、左右、前后调节（分别提供图片证明），方便调节显示器适用于临床不同应用场景。

1.4 基于Windows 7 操作系统，具备持续升级能力，满足临床升级维护需要

1.5 主机物理通道≥128

1.6 全数字化平台，具备连续升级能力

★1.7主机双硬盘设计，＞1000G机械盘+≥120G固态盘（提供图片证明）。

1.8 二维灰阶成像单元

1.9 A/D转换精度（bit）≥12

1.10 一键图像优化技术单元

1.11 彩色多普勒血流成像单元

1.12 能量多普勒、方向能量图成像单元

1.13 自适应斑点噪声抑制技术

1.14 二维/频谱多普勒/彩色血流成像实时三同步显示

1.15 具备组织谐波成像技术单元

1.16 具有探头扫描保护功能，时间用户可调

1.17 全中文操作界面、操作菜单，具有中文输入注释等

1.18 标配宽景成像

1.19 标配血管内中膜自动测量（IMT），可进行血管前、后壁的内中膜自动测量。

1.20 线解剖M，≥3条取样线

1.21 扩展成像

1.22 穿刺引导

2 通用技术要求

2.1 整机要求：

★2.1.1 标配探头接口：≥4个（提供图片证明），可互换通用

2.1.2 控制台可旋转、可升降，升降距离不小于20cm（提供图片证明）

2.1.3 探头杯套≥6个，且可拆卸互换位置（提供图片证明）

★2.1.4 小键盘非抽拉式，需固定于控制台台面之上（提供图片证明），方便快速输入，节省操作时间。

★2.1.5 控制台按键为硬质按键，非硅胶按键，以保证使用寿命。

2.2 探头规格：

2.2.1 宽频变频技术

2.2.2 所配探头基波频率≥3种，谐波频率≥2种，中心频率可视可调

2.3 二维灰阶成像：

2.3.1 二维灰阶：≥256阶

2.3.2 斑点噪声抑制：≥3档

2.3.3 B模式增益≥100

2.3.4 分段纵向TGC调节≥8段

2.3.5 自动TGC增益调节

2.3.6 最大扫描深度≥35cm

2.3.7 焦点个数≥8

2.4 彩色多普勒：

2.4.1 彩色取样框大小、颜色可调

2.4.2 B/Color双幅实时显示， 4B/Color显示模式

2.4.3 线阵探头发射角度，彩色取样框≥±20度可调

2.5 频谱多普勒：

2.5.1 支持脉冲多普勒（PW）

2.5.2 取样宽度及位置范围：1mm～28mm

2.5.3 显示控制：反转显示（左/右；上/下）

2.5.4 频谱多普勒零基位线≥±8级可调

2.5.5 频谱基线自动调整技术

2.5.6 在B+C+D模式下，重新调整取样容积位置时无需回到B+C模式，直接在B+C+D模式下滚动鼠标即可进入B+C实时状态，方便快捷准确重定位取样位置

2.6 弹性成像

2.6.1 实时弹性成像技术（提供弹性临床病例图片证明）

2.6.2 具备弹性成像测量分析软件

2.7 测量和分析：

2.7.1 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量、角度测量等）。

2.7.2 频谱多普勒测量及分析：自动包络测量分析频普参数

2.7.3 专用测量：外周血管、泌尿系统、妇科/产科等专用测量及分析

3 探头配置

3.1 凸阵探头：2～5.3MHz

3.2 线阵探头：4.0～13.2MHz

3.4 腔内探头：3.0～10.0MHz

4 图像管理系统及外设接口

4.1 具备USB接口、网口、S-Video接口

★4.2 具备HDMI高清接口，可通过HDMI直接连接工作站以便在工作站端获得无损高清图像（提供接口图片证明，同时提供检测报告证明）

★4.3 主机具备RS-232接口（提供机器接口实物照片证明，同时提供检测报告证明），支持不需要脚踏开关仅通过超声控制台“一键工作站采图”功能

4.4 标配DICOM3.0

5 其他

5.1 提供单机版工作站系统一套（含台式电脑、高清采集软件、高清采集卡）

★5.2 四川省设有厂家分公司或办事处，厂家售后工程师5人以上（提供四川省当地社保证明）。提供厂家针对本项目盖厂家鲜章的服务承诺书，保证提供原厂服务。

附件1

法定代表人授权委托书：

致：成都市新都区妇幼保健院

本授权书宣告：                                   (比选申请人全称)的          (职务)         (姓名)合法地代表我单位，授权            (姓名)为我单位委托代理人，该委托代理人有权在 成都市新都区妇幼保健院彩超技术服务比选项目的参选活动中，以我单位的名义签署参选函和比选申请文件、与比选人(或业主)协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

委托代理人无转委托权，特此委托。

比选申请人：                      (盖章)

法定代表人：                      (签字)

委托代理人：                      (签字)

日 期：       年    月    日

附件2

无行贿犯罪行为承诺书

成都市新都区妇幼保健院：

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺: 本公司、公司法定代表人及其项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意 接受社会各界监督，本公司、法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人(签字或盖章):

比选申请人名称(盖章):

时间:   年   月   日

附件3

报价单

比选申请人（盖章：）

| 名称 | 单价 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价： |  |  |  |
| 备注： 1、采用人民币报价。 2、报价是最终用户验收合格后的总价，包括产品的运输、安装调试、税费等 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：               时间：  年   月  日